МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

# STARTECH 3008C

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Внимательно прочите инструкцию перед эксплуатацией оборудования

Операционные столы Стартэк

##### Назначение

- Позиция Тренделенбурга, анти-Тренделенбурга, боковой наклон влево или вправо регулируются одним  и тем же регулировочным колесом. Движения спинной и ножной секций так же управляются вручную.

- Выдвижение почечного мостика осуществляется с помощью ручки, расположенной в центре.

- Подъем и опускание панели стола осуществляются с помощью гидравлической системы.

При производстве масляный механизм не заполняется до конца. Для заполнения маслом механизма регулировки высоты необходимо нажать на педаль и удерживая её в крайнем нижнем положении залить масло в объеме 2/3 от имеющегося в канистре.  Если стол при помощи педали не поднимается до максимальной высоты, необходимо открыть крышку маслоналивной горловины и в крайнем нижнем положении стола при помощи воронки долить масло из канистры нажав на педаль и удерживая её в крайнем нижнем положении.

(см. фото 1.)

- Основание стола может опираться на роликовые колеса, для того чтобы его было легко перемещать. В рабочем положении стол фиксируется  двумя выдвижными стопорами.

- МОДЕЛЬ 3008C имеет двойную панель стола, сложносоставное основание выполненное из чугуна, кожух сложносоставного основания выполнен  из листовой нержавеющей стали

### Фото 1.  Стол операционный  «STARTECH 3008C»

### 2. 	Технические характеристики

| Размеры панели стола |
| --- |
| Длина в разложенном виде | 2000 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Высота над полом | 780мм - 980 мм |
| Перемещение секций |
| Тренделенбург | 35º |
| анти-Тренделенбург | 25º |
| Наклон влево/вправо | 20º/20º |
| Наклон головной секции вверх/вниз | 45º/90º |
| Наклон спинной секции вверх/вниз | 85º/15º |
| Наклон ножной секции вниз | 90º |
| Угол разведения ножной секции | 90º |
| Подъем почечного мостика | +100 мм |

#### 3. 	Положения и их регулировка

3.1 	Горизонтальное

Самая распространенная позиция. Высота

Положения панели стола регулируется в зависимости от необходимости.

3.2 	Крайнее положение Тренднленбурга

В этом положении головной конец стола опущен. Эта позиция распространена в гинекологической хирургии.

3.3 		Крайнее положение

анти- Тренделенбурга

В этом положении голова пациента приподнята. Ноги должны быть зафиксированы для предотвращения падения пациента.

3.4 	Почечное положение

В этом положении почечный мостик приподнят, а спинная и тазовая секции находятся в противоположных положениях. Это положение используется при операциях на почках, поясничной и брюшной  областях, и т. д.

3.5		 Позиция с боковым наклоном

Стол может быть наклонен влево или в право. Для предотвращения падения пациента должны использоваться фиксаторы (боковые упоры). Это положение используется в торакальной или абдоминальной хирургии.

3.6 	Позиция брюшного рефлекса

Применяется для снятия напряжения мышц брюшного пресса

3.7		 Проктологическая позиция

Используется в проктологической практике. Пациент находится в коленно-локтевой позиции, лицом вниз, с опущенными и разведенными обеими ногами.

3.8 	Гинекологическая позиция

Используется для манипуляций в анальной, уретральной и промежностной областях, таких как операции геморроя, выскабливания матки, цитоскопии, проктоскопии и т. д.

3.9	 Сидячая позиция

Используется для оториноларингологических операций и операции на черепе.

##### 3.10 Описание и порядок работы

- В данном столе используется  ножной гидравлический привод для подъёма/ опускания панели, управляемый ножной педалью. Для обеспечения максимально возможной высоты стола необходимо долить масло в гидропривод из входящей в комплект поставки канистры.

- Изменение продольного (Тренделенбург/Антитренделенбург) и бокового наклонов панели обеспечивается механизмом, приводимым в действие вручную (вращением правой рукоятки). Для выбора вида наклона необходимо переместить указанную рукоятку вперёд/назад в соответствии с пиктограммой на ней.

- Аналогичным образом осуществляется изменение наклона спинной секции (вращением левой рукоятки).

- Для подъёма/опускания почечного валика предназначена центральная рукоятка.

- Выбор нужного положения ножной или головной секции (обе – съёмные) осуществляется при помощи соответствующих фиксаторов.

- На основании имеются колеса для облегчения перемещения стола в пределах операционного помещения.

- Выдвижение опор стола, для его установки в выбранном месте, в зависимости от варианта изготовления стола осуществляется либо при помощи педали, либо вращением винтов.

- Кожух основания (включая тумбу) выполнен из нержавеющей листовой стали.

- Конструкция и материалы составных частей панели позволяют получать  рентгеновские снимки.

##### 4. 				Комплект поставки

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Панель стола | 1шт. |
| 2 | Головная секция | 1 шт. |
| 3 | Наркозный экран | 1шт. |
| 4 | Опоры Гепеля | 2 шт |
| 5 | Плечевые упоры | 2 шт |
| 6 | Боковые упоры для туловища | 2 шт |
| 7 | Опора для рук | 2 шт |
| 8 | Инфузионная стойка | 1 шт |
| 9 | Упоры для ступней | 2 шт. |
| 10 | Мягкий матрас | 1 комплект |
| 11 | Емкость с маслом и воронкой для заправки гидравлической системы | 1 шт |
| 12 | Руководство пользователя | 1экземпляр |

Чистка и Дезинфекция:

|  | При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. |
| --- | --- |
|  | Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается! |
|  | Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющих сталей. |
|  | Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы. |

Чистку операционного стола необходимо выполнять после каждой хирургической операции.

Дезинфекцию стола следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

        применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;

        превышать рекомендуемое время экспозиции.

После обработки столов дезинфицирующими растворами обязательно протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Паспорт

стола операционного STARTECH

модель 3008С

_______________________________________________________

Изготовитель: Jiangsu Keling Medical Appliaces Co., Ltd, Китай

Серийный номер: ______________________

Месяц и год изготовления: ______________________

Номинальная грузоподъёмность: 200 кг

Основной привод: ножной гидравлический

Масса (брутто): 320 кг

________________________________________________________________________

Условия гарантийного обслуживания:

1. Изделие медицинской техники (ИМТ) с механическими повреждениями не подлежит гарантийному ремонту.

2. Гарантийному ремонту подлежит ИМТ, эксплуатация которого осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев и исчисляется от даты отпуска ИМТ по товарной накладной представителю покупателя или транспортной организации со склада поставщика (продавца), если иное не предусмотрено условиями контракта (договора).

4. Гарантийный ремонт осуществляет ООО «СТАРТЭК»:

105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 43, офис 24, тел/факс: 665-0191.

info@startechmed.ru

http://startechmed.ru/

_________________________________________________________________________